## 技术参数和配置要求表
南丹县中医医院“两专科一中心"建设项目医疗设备采购技术参数及配置要求
序号 | 货物名称 | 技术参数及配置要求 | 数量 | 单位
1 | 便携式除颤仪（AED) | 1.1物理规格/性能 1.1.1设备具备便携把手 ▲1.1.2抗冲击/跌落性能：机器六面均可承受≥1.5 m跌落冲击； 1.1.3防尘防水级别：防尘防水级别IP55； 1.1.4工作温度范围满足-20℃～50℃； ▲1.1.5工作湿度范围：0%～95%非冷凝； 1.1.6工作大气压力范围：570hPa～1062hPa； 1.1.7运输、储存温度：-30℃～70℃； ▲1.1.8符合EN1789急救车标准认证； 1.1.9支持wifi，3G/4G/5G联网功能； 1.2除颤性能 ▲1.2.1采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿，输出能量：成人最大能量可支持360J，病人阻抗范围：20～300Ω； ▲1.2.2除颤后ECG波形恢复的时间不大于2s； 1.2.3能量选择范围：成人（100J、150J、170J、200J、300J、360J），小儿：（10J、15J、20J、30J、50J、70J、100J） 1.3电池 ▲1.3.1在室温温度环境下，电池待机寿命不少于5年； ▲1.3.2在适合条件下，至少可支持360次200J除颤治疗或210次360J除颤治疗； 1.3.3低电量报警后，至少还可持续30分钟工作时间和至少10次200J除颤充放电或至少6次360J除颤放电； 1.4电极片 1.4.1自动识别成人、小儿电极片，根据电极片类型自动选择对应的除颤能量； 1.4.2具有电极片有效期自检功能和电极片过期提示； 1.5操作 1.5.1可一键快速切换中文、英文或自定义多种语言； 1.5.2支持成人/小儿患者类型快速一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式； 1.5.3 CPR按压模式支持配置30:2，15:2和仅按压模式； 1.5.4提供智能语音播报，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片； 1.6数据传输和存储 1.6.1数据传输：支持内置WIFI/4G/5G无线数据传输功能，可将数据传输到AED管理平台 ； 1.6.2数据管理：存储5h的ECG波形，可存储不少于1500份自检报告，支持1000条报警事件；可保存1h抢救现场录音； 1.7维护与自检 1.7.1具有用户自检和设备自检功能支持每日、每周、每月、每季度的设备自检； 1.7.2提供设备状态指示灯； 1.8机箱要求 1.8.1采用壁挂式机箱和立地式机柜，可定制外箱颜色和标语。 1.9、AED智能管理系统 1.9.1系统功能：支持AED设备信息维护、监控（自检、定位、报警、预警、位移监测）、维护日志、权限管理、急救人员管理、急救实时反馈等功能。提供地图显示模式，在AED地图上显示相关信息； 1.9.2系统反馈功能：设备运行状态显示，根据自检结果，正常/故障显示设备状态，故障时发出报警信息并发送消息到设备管理者；具有急救事件实时反馈功能，系统发送信息至设备绑定管理者或急救员，并自动显示所发生地位置信息； 1.9.3系统管理：要求提供采购人独立的授权管理账号，开放管理权限，支持采购人随时随地通过手机、平板、电脑自行监管查看，通过分级授权和权限管理实现统一在线管理。 | 1 | 台
2 | 多通道输液微泵系统（1拖4） | 1、模块化设计，热插拔，即插即用，最小组合单元支持2或3通道，最多可组合成15通道。 ▲2、通过多通道输注工作站控制屏管理：≥3种以上不同类型产品：含注射泵、输液泵、肠内营养泵等。 3、多通道输注工作站状态灯指示≥3种模式：绿色表示设备处于正常运行状态，黄色表示低优先级报警，红色代表高优先级报警。 4、多通道输注工作站显示及操作界面≥3.5寸彩色大屏。 ▲5、多通道输注工作站≥2种模式操作：a、触摸屏触控，b、按键输入。 ▲ 6、多通道输注工作站界面显示内容：输注监控信息、病人信息、加温标识、工作站常用设置信息、工作站高级设置信息、药物库等。 ▲7、多通道输注工作站通过主控界面可以实现注射模块之间中继功能。 ▲8、药物库功能：可添加、删除接入组合单元中的泵的药库列表中的药物信息。 ▲9、具有智能用药保护功能：药物可设置安全速率限值，并在屏幕上显示定制化颜色。 10、注射泵、输液泵入量管理：具有24小时累积量，自定义间隔定时累积量，自定义时间段累积量。 11、同步信息功能：修改工作站内任一台单泵信息，工作站及其他泵内信息可同步修改；或者在工作站上修改，然后同步所有的泵；工作站还可根据需要选择覆盖同步的信息。 12、夜间模式功能：工作站主控界面显示屏背光亮度和报警音量，支持日夜间模式切换。 13、工作站通过无线wifi网络和相应软件（选配）能够与医院信息系统（HIS）对接，实现药物名称、输注速率、输注时间、报警等信息自动上传到医院信息系统。 14、工作站可以通过无线wifi网络和相应软件（选配）、扫描枪（选配）能够与临床信息系统（CIS）连接，实现液体治疗过程中药物的安全和精细化管理。 ▲15、工作站内置加温装置接口，可选配输液加温系统，采用插拔式加温装置。 ▲16、可配合输注监控系统使用，实现网络连接、数据传输及护士站中央监控等功能；同时，输注监控系统可监控达500台以上注射泵、输液泵、肠内营养泵（提供输注监控系统注册证）。 | 1 | 套
3 | 医用转运床 | 1.车体钢体喷塑，床面为两块PP塑料面板组合而成，材质均采用全新工程塑料，一次吹塑成型；壁厚≥3.5mm，脚部的塑料面板比床面高出≥30mm，有效地防止床垫下滑。 2.两片式PP护栏，护栏采用PP工程塑料一次吹塑成型，PP护栏有方便引流管通过的凹槽。弧线型流畅设计，装有气弹簧可缓冲护栏提升与下降的速度，延长护栏使用寿命，给患者进行检查或治疗时，可将护栏收纳到床板下面。转运时可升起护栏，对患者加强保护，避免病人摔落； 3.床背板通过气弹簧控制位置调节：0-75度 车体高低调整范围：560-850（mm） 4.脚轮；直径6英寸中控脚轮，承重量高，运行平稳；内装精密轴承，具有无噪音、防缠绕，高耐磨，外形美观，锁止可靠、转动灵活的特点； 5.刹车系统；配备中控刹车（边刹），通过踩压边刹实现二档（锁定、万向）控制功能，一脚刹车四轮定位，整体平稳无晃动； 6.配有不锈钢两段升降式输液架1只，床头床尾各1个输液架插座； 7.最大承载：250kg； 8.背板下侧配有内径12.5cm的氧气瓶支架并设有蘑菇螺丝锁紧装置； 9.独立的中心第五轮系统；中间为直径10cm轮盘的导向轮设计，转运车的两侧都设有控制踏板，中心第五轮收起时即自由进行；使用时，即“直行”状态，克服运送过程中的惯性作用力，有效的控制前进方向，使运送过程中更加安全； 10.丝杆及摇手；防尘设计，采用铜质螺母转动更加灵活坚固耐用不易磨损，静音耐磨；整套螺杆厚重结实，使用寿命长，通过可折叠摇手柄控制功能调节，操作方便轻松自如； 11．配带床垫，床套四周有拉链，可将床罩拆卸清洗。（外面是防水细帆布，里层是2cm的海绵）有两条安全绑带，在紧急运送病人的时候可保证病人安全运送。 12.配可拆卸塑料挡板一块，防止病人滑落，挡板内有个卡槽可放病人手机等物品。 质保期：1年。 | 2 | 张
4 | 心电图机 | 1.导联：12 导联同步采集、显示、打印。 2.噪声电平：≤15uVp-p 3.频率特性：0.05Hz-150Hz（-3db） ▲4.时间常数：≥5S ▲5.耐极化电压：±650mV 6.共模拟制比：≥105dB ▲7.增益：2.5 mm/mv 、5 mm/mv、10 mm/mv、20mm/mv、10/5mm/mv、20/10 mm/mv、AGC。 8.记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。 9.≥5.6 英寸 TFT 液晶屏，支持中文、英文输入。 10.交直流两用,内置环保耐用型锂电电池,能连续工作2 小时以上。 11.可存储最近 2 分钟 12 导联波形。 12.可存储回放 300 例病人数据，数据可通过 SD 卡、USB 口导入导出，并可通过 U 盘,扩展内存容量。 13.具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。 14.具有隐藏式提手，美观大方。 | 1 | 台
5 | ABS三摇护理床 | 一、质量符合医疗护理要求，标准医疗护理床单位包括配套床头柜、床垫（头尾三折）、输液架、床栏、餐板. 1、规格参数：2100×900×（500-750mm）。 2、功能：手动三摇：背部升降0-85°，腿部升降0-45°，整体升降230mm。 3、材质：床架、床板、床脚碳钢制造，并经二度磷化后静电抗菌粉体喷涂，ABS床头床尾板，床面一次冲压成型，有透气孔。 4、配置：手摇限位杆三支，床体可承重250Kg配整体升降助力器一支，四个5寸豪华万向脚刹轮，输液杆，铝合金护栏一付，引流挂钩两个，病号插卡1个，餐板一个，ABS床头柜一个(规格480×460×760mm，所有配件ABS注塑而成，装配采用锁扣方式紧密牢固，柜两侧有毛巾和杂物袋挂钩，一块餐板、一个抽屉、一个门，门内有一块层板可放开水壶，餐板抽屉门配有单独嵌入式拉手，操作方便。)，加厚床垫一张（与床尺寸配套，表面为环保防水帆布，易清洁，可拆洗，一半椰棕一半海绵厚m，头尾三折）。 5、颜色：主体蓝白色。 | 8 | 张
6 | 多功能牵引床 | 1.数码管、按键操作； 2.★内置 8 种牵引模式（持续式牵引模式、持续式上阶梯牵引模式、间歇式牵引模式、间歇式上阶梯牵引模式、间歇式上下阶梯牵引模式、反复式牵引模式、反复式上阶梯牵引模式、反复式上下阶梯牵引模式）； 3.颈椎牵引力可调范围：0～300N，步长为 1N，在牵引力调节至 200N 以上时，发出警告并要求操作者确认； 4.腰椎牵引力可调范围：0～990N，步长为 1N； 5.颈椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率：为 60N/s； 6.腰椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率：为 90N/s； 7.设备具有牵引力实时监测功能，允差±30N； 8.治疗时间可调范围：0～99min，步长为 1min； 9.牵引相时间可调范围：0～9min，步长为1min； 10.间歇相时间可调范围：0～9min，步长为1min； 11.设备具有紧急保护措施。在牵引治疗过程中，按下急退按键，可使牵引力松弛至初始状态； 12.行程范围：滑动行程范围为：0～200mm； 13.背板长度：700mm，腿板长度：1250mm； 14.牵引用床能够承受的最大患者体重：为180kg； 15.牵引用椅能够承受的最大患者体重：为180kg； 16.设备具有加热床垫、颈部加热带，加热功能可单独开启或关闭。最高温度不超过 41℃； 17、尺寸：2720mm*720mm*920mm； | 1 | 张
7 | 推拿治疗床 | 1、用途；按摩师对患者按摩时用床； 2、规格(cm)：202×64×69； 3、床面高度cm：60； 4、额定载荷：1700N ； 5.带床垫、床套 ； 6、质保期：1年 | 2 | 张